## Slide 1
GUI-RITS(ver1.4.0)のRits利用マニュアル 2023/09/25

## Slide 2
WindowsでGUI-RITSを起動すると、特段カスタマイズしない限り、このような2つの窓が立ち上がる。
本マニュアルでは、左下を「ターミナル」、右上を「メイン画面」と呼ぶ。
ターミナルにはコントロールの機能はない。邪魔なら隠しておいて可。
メイン画面
ターミナル

## Slide 3
手始めに「RitsEdgeTemplate」フォルダの中の「RITS_single_phase」からデータをロードしてみましょう。
ファイルメニューから「Load Data File」を選択します。
Windowsのエクスプローラ画面が表示されますので、データファイル'GEM000208_00004.dat'を選択します。

## Slide 4
サンプルのデータファイル(GEM000208_00004.dat)を読み込むと、右のメイン画面のようにスペクトルが表示されます。横軸はtof(μs)、縦軸は透過率です。
Display menuの説明は割愛します。
次に、Edit メニューから Edit RITS Initial parameter を選択します。

## Slide 5
RITSパネルのFile menuから、「Load Initial Parameter」を選択することで、Windowsのエクスプローラ画面が出る。初期値ファイル（例えばGEM000208_00004.inp）を選択し、数値・精密化フラグを読み込む。
あるいは、ファイルから読み込まずに、セルに数値、精密化フラグにチェックマークを手入力しても良い。

## Slide 6
『Crystal structure』タブ
BL10の検出器位置の一例。格子定数既知の試料で求めた値を入れること。
初期値ファイル（この例ではGEM000208_00004.inp ）を読み込むと、数値と精密可フラグが入力される。
0にしておいて下さい
空間群番号
空間群のセッティング
単位格子に含まれる原子（分子）の数
単相なら1、2相なら2。
多くしても時間がかかるだけと思う
解析範囲

## Slide 7
‘0’ は ‘自動推定’ を行う場合に入力。
条件は、単相かつ読み込んだデータ範囲に1.5Å以下の透過率が含まれていること。
精密化フラグ
『Density_Thickness』タブ

## Slide 8
格子定数の初期値。
a=b=cであれば、きちんとそのように入れること。
その上で、精密化するのはaのみ。
精密化フラグ
『Lattice constant』タブ

## Slide 9
最初はあまりいじらない方がいい。
これだけは精密化フラグでない。基本的にon。
格子定数を十分近くまで追い込んでから精密化。
無駄に広い必要はない。このくらいで。
BL10とBL22はDecoupledを選択。間違えるとパラメータが10倍変わる。
『Jorgensen function』タブ

## Slide 10
Funciton 1のみ精密化。選択配向ベクトルは750。
0は選択配向補正なし。1はFunction 1のみ、2はFunction 1 + Function 2、 3はFunction 1 + Function 2 + Function 3。
どの波長のエッジまで選択配向の強度補正をかけるか
『March-Dollase function』タブ

## Slide 11
結晶子サイズの初期値と精密化フラグ（最初は0を入力しoffでも良いかと）。
どの波長のエッジまで結晶子サイズの強度補正をかけるか
『Extinction effect』タブ

## Slide 12
ユニットセルに入っている原子の種類数。
International table等から引っ張ってくること。
文献・Web等から引っ張ってくること。
結晶構造解析に使用するパラメータ。
精密化フラグはonにもできるが、通常はoffで。
熱振動パラメータと非弾性パラメータ。0を入力で、温度やσから自動計算。
『Atomic info』タブ

## Slide 13
メイン画面のExec menuからRITS Fitを選択すると、右下のRITS Fitパネルがあらわれる。
初期値の入力値を確認したら、必ず「Set」ボタンを押す。
押し忘れると、更新前の数値・フラグのまま実行される。
精密化実行は、RITS Fitパネルの「Fit」ボタンを押す。
SetしてからFit

## Slide 14
χ2
Save Fitting result dataを選択すると、表示しているデータをテキストで保存することができます。
Save imageを選択すると、この画面をPNGファイルとして保存できます。
熱振動パラメータと非弾性パラメータの自動計算値。
σtの推定値
初期値ファイル保存はパネルのFile menuの「Save initial Parameter」から行う。自動で更新されない仕様なので、注意のこと。
10秒強で解析が終わり、解析結果がRITS Fitパネルに出てくる。
計算結果は、メイン画面のFile menuの「Save Fitting result parameter」を選択することで、Windowsのエクスプローラ画面が出るので、適当なファイル名で保存できます。

## Slide 15
次に「RitsEdgeTemplate」フォルダの中の「RITS_two_phase」からデータをロードしてみましょう。
ファイルメニューから「Load Data File」を選択します。
Windowsのエクスプローラ画面が表示されますので、データファイル' GEM000213_00008.dat'を選択します。

## Slide 16
サンプルのデータファイル(GEM000213_00008.dat)を読み込むと、右のメイン画面のようにスペクトルが表示されます。横軸はtof(μs)、縦軸は透過率です。
Display menuの説明は割愛します。
次に、Edit メニューから Edit RITS Initial parameter を選択します。

## Slide 17
RITSパネルのFile menuから、「Load Initial Parameter」を選択することで、Windowsのエクスプローラ画面が出る。初期値ファイル（例えばAll_RITS_DSS.inp）を選択し、数値・精密化フラグを読み込む。
あるいは、ファイルから読み込まずに、セルに数値、精密化フラグにチェックマークを手入力しても良い。

## Slide 18
『Crystal structure』タブ
1相目/2相目を選択
初期値ファイル（この例ではGEM000208_00004.inp ）を読み込むと、数値と精密可フラグが入力される。
0にしておいて下さい
空間群番号
空間群のセッティング
単位格子に含まれる原子（分子）の数
2相なので2。
多くしても時間がかかるだけと思う
解析範囲

## Slide 19
2相解析のため、 ‘自動推定’ はできません。
精密化フラグ
『Density_Thickness』タブ

## Slide 20
『Atomic info』タブ
To be referred from an international table, or other source.
ユニットセルに入っている原子の種類数。
文献・Web等から引っ張ってくること。
結晶構造解析に使用するパラメータ。
精密化フラグはonにもできるが、通常はoffで。
熱振動パラメータと非弾性パラメータ。0を入力で、温度やσから自動計算。

## Slide 21
①
②
③
メイン画面のExec menuからRITS Fitを選択すると、右下のRITS Fitパネルがあらわれる。
初期値の入力値を確認したら、必ず「Set」ボタンを押す。
押し忘れると、更新前の数値・フラグのまま実行される。
精密化実行は、RITS Fitパネルの「Fit」ボタンを押す。
SetしてからFit

## Slide 22
χ2
standard deviation = (covariance matrix)0.5
C×standard deviation
C = (χ2 ∕ (n − p))0.5
相関行列を表示できます.
Save Fitting result dataを選択すると、表示しているデータをテキストで保存することができます。
Save imageを選択すると、この画面をPNGファイルとして保存できます。
初期値ファイル保存はパネルのFile menuの「Save initial Parameter」から行う。自動で更新されない仕様なので、注意のこと。
10秒強で解析が終わり、解析結果がRITS Fitパネルに出てくる。
計算結果は、メイン画面のFile menuの「Save Fitting result parameter」を選択することで、Windowsのエクスプローラ画面が出るので、適当なファイル名で保存できます。

## Slide 23
次に多数のファイルを解析するRITS2の使い方です。「RitsEdgeTemplate」フォルダの中の「RITS2data」からデータをロードしてみましょう。
ファイルメニューから「Load Sequence number File」を選択します。
Windowsのエクスプローラ画面が表示されますので、extension: datとし、フォルダ「RITS2data」を選択します。

## Slide 24
次に、mask fileを選択します。
「RITSdata」フォルダの中の「Tadahiro_5x6x40mask.txt」を選択します。
いくつかのデータをマスクしています。

## Slide 25
①
②
③
初期値ファイル（「RITS2data」フォルダの中のTadahiro_RITS.inp）を読み込むと、数値と精密可フラグが入力される。
初期値の入力値を確認したら、必ず「Set」ボタンを押す。
押し忘れると、更新前の数値・フラグのまま実行される。
精密化実行は、RITS2 Fitパネルの「Fit」ボタンを押す。
SetしてからFit
メイン画面のExec menuからRITS2 Fitを選択すると、下のRITS2 Fitパネルがあらわれる。
（もしRITS Fitパネルが開いていたら、Closeする）

## Slide 26
σt, a, sigma1, r, s, σt_err, a_err, sigma1_err, r_err, s_err, χ2
masked
masked
計算結果は、メイン画面のFile menuの「Save Fitting result parameter」を選択することで、Windowsのエクスプローラ画面が出るので、適当なファイル名で保存できます。
これを選択すれば「表示中の」フィッティングデータをテキストで保存できる。
計算の進捗状況が出ます。
Result parameterの例。

## Slide 27
χ2
s
σt
a
sigma1
r
Result parameterをIgor Proでプロット